1.2米高压氧舱技术参数和配置清单

一、技术参数

- 用途:适用于婴幼儿临床给氧治疗的压力容器，适用于神经损伤高危儿，新生儿窒息，新生儿缺血缺氧性脑病、新生儿颅内出血、脑积水及各种脑炎、脑病及脑损伤术后康复等;

- 电压：AC 220V±10%；

- 电击保护类型：II型；

- 电击保护级别：B型；

- 浸水保护类型：≥IPXO；

- 外形尺寸：筒体直径：≥500mm；筒长：≥1200mm；

- 氧舱样式：落地式；

- 筒体容积：≥210L；

- 治疗人数≥1人（身高≤1.1m）；

- 10.工作制：连续运行；

- 11.工作介质：医用氧气；

- 12.设计压力：≥0.12Mpa；

- 13.最大加减压速率：≥0.01MPa/min；

- 14.安全阀整定压力：0.12Mpa±3%；

- 15.密封压力＞0.1Mpa；

- 16.最高工作压力：≥0.1Mpa；

- 17.托盘载重（合力位于中心）：≥35 kg；

- 18.噪声：≤65dB（A）；

- 19.整机保修期≥2年，保修期内由中标方每半年安排工程师进行维护保养。

- 二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双压力表 | 1 | 个 |  |
| 2 | 双流量计 | 1 | 个 |  |
| 3 | 双安全阀 | 1 | 个 |  |
| 4 | 氧舱显示器 | 1 | 个 |  |
| 5 | 测氧流量计 | 1 | 个 |  |
| 6 | 托盘 | 1 | 个 |  |
| 7 | 静电接地 | 1 | 个 |  |
| 8 | 10米PU软管 | 1 | 条 |  |
| 9 | 硅脂 | 1 | 个 |  |
| 10 | “O”型密封圈 | 1 | 根 |  |
| 11 | 舱外静电接地线 | 1 | 条 |  |
| 12 | 小螺丝刀 | 1 | 把 |  |
| 13 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 14 | 压力表垫片 | 1 | 个 |  |
| 15 | 内六角扳手 | 1 | 个 |  |
| 16 | 叉子扳手 | 1 | 个 |  |
| 17 | 测氧传感器 | 1 | 个 |  |
| 18 | 中文说明书 | 1 | 本 |  |

1.5米高压氧舱技术参数和配置清单

一、技术参数

- 用途:适用于婴幼儿临床给氧治疗的压力容器，适用于神经损伤高危儿，新生儿窒息，新生儿缺血缺氧性脑病、新生儿颅内出血、脑积水及各种脑炎、脑病及脑损伤术后康复等;

- 电压：AC 220V±10%；

- 电击保护类型：II型；

- 电击保护级别：B型；

- 浸水保护类型：≥IPXO；

- 外形尺寸：筒体直径：≥500mm；筒长：≥1500mm；

- 氧舱样式：落地式；

- 筒体容积：≥260L；

- 治疗人数≥1人（身高≤1.4m）；

- 工作制：连续运行；

- 工作介质：医用氧气；

- 设计压力：≥0.12Mpa；

- 最大加减压速率：≥0.01MPa/min；

- 安全阀整定压力：0.12Mpa±3%；

- 密封压力＞0.1Mpa；

- 最高工作压力：≥0.1Mpa；

- 托盘载重（合力位于中心）：≥35 kg；

- 噪声：≤65dB（A）；

- 整机保修期≥2年，保修期内由中标方每半年安排工程师进行维护保养。

- 二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双压力表 | 1 | 个 |  |
| 2 | 双流量计 | 1 | 个 |  |
| 3 | 双安全阀 | 1 | 个 |  |
| 4 | 氧舱显示器 | 1 | 个 |  |
| 5 | 测氧流量计 | 1 | 个 |  |
| 6 | 托盘 | 1 | 个 |  |
| 7 | 静电接地 | 1 | 个 |  |
| 8 | 10米PU软管 | 1 | 条 |  |
| 9 | 硅脂 | 1 | 个 |  |
| 10 | “O”型密封圈 | 1 | 根 |  |
| 11 | 舱外静电接地线 | 1 | 条 |  |
| 12 | 小螺丝刀 | 1 | 把 |  |
| 13 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 14 | 压力表垫片 | 1 | 个 |  |
| 15 | 内六角扳手 | 1 | 个 |  |
| 16 | 叉子扳手 | 1 | 个 |  |
| 17 | 测氧传感器 | 1 | 个 |  |
| 18 | 中文说明书 | 1 | 本 |  |

注: 以上采购需求中的内容应全部满足，设备的技术参数及其性能（配置）应全部满足或优于采购需求的要求，如一项不满足则废标处理。