舌钳技术参数

一、技术参数

- 长度：17cm直，适用于大多数医疗操作；

- 材质：不锈钢材料，具有耐腐蚀、易清洁和耐用等特性。

开口器技术参数

- 一、技术参数

- 开口器为丁字式；

- 材质：医用不锈钢；

- 用途：用于帮助病人打开嘴巴，供急救时撑开口腔用。

治疗盘技术参数

- 技术参数

- （一）规格一

- 规格：≥290×190×50mm；

- 适用于非酸碱性化学品溶液和器械的盛放；

- 材质：SUS304不锈钢材质，钢板厚度：≥0.5mm；

- 配置：消毒瓶架，瓶架有4大孔≥50mm,5小孔≥15mm。

- （二）规格二

- 规格：≥310×240×30mm；

- 适用于非酸碱性化学品溶液和器械的盛放；

- 材质：SUS304不锈钢材质，钢板厚度：盘体≥0.7mm，瓶架≥0.6mm；

- 配置：消毒瓶架，瓶架有4大孔≥50mm,5小孔≥15mm。

弯盘技术参数

- 一、技术参数

- 规格：≥190×110×20mm；

- 材质：SUS304不锈钢。

新生儿电子体重秤技术参数

- 一、技术参数

- 最大秤量：≥20kg，具有体重过载提示显示；

- 分度值：≤5g；

- 供电方式：可拆卸5号或7号电池，有低电量提示显示；

- 单位转换：kg或1b；

- 记忆功能：当称重＞1.5kg时自动记忆当前重量；

- 具有长时间不操作自动关机功能；

- 称重稳定后自动锁当前重量，当锁定重量后±250g以上重量才称重会发生变化。

电子身高秤技术参数

- 一、技术参数

- 电源支持交、直流两用：

  - 电源：AC 110-240V；

  - 直流方式使用≥4V电瓶；

- 最大称量：≥200kg；

- 最小称量：≤100g；

- 分度值：≤50g；

- 具有背光功能。

医用电子座椅秤技术参数

- 一、技术参数

- 电源：AC 100-240V，配置可充电电池：≥2000mAh；

- 设备规格：≥600×600×900mm ；

- 净重：≤30kg；

- 最大秤量：≥300kg，分度值：≤100g；

- 显示：液晶显示，具有LED背光；

- 体重测量方式：单精密平衡压力传感器称重；

- 防动测量功能：具有重置、测量数值保留、自动关机、除皮等功能；

- 扶手：可旋转设计，便于人从床上移动到座椅秤，扶手为橡胶材质；

- 脚轮：四个带刹车万向轮；

- 脚踏板：脚踏可折叠调节。

电子体温计技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 电源：干电池或可充电电池；

- 设备规格：≤155×100×40mm；

- 净重：≤110g；

- 显示：液晶三色背光显示，不同温度范围显示不同的颜色；

- 测量量程：32.0℃~42.9℃；

- 精确度：≤±0.3℃。

- 测量方式：非接触式测温，支持一键测量；

- 测量响应时间：＜1S；

- 按键使用次数：≥10万次；

- 支持摄氏度、华氏度相互转换；

- 存储数据：存储≥32组测量数据；

- 具备超温报警声光提示和自动关机功能，支持设定超温提示温度。

- 二、配置清单

- 电子耳温计：1台；

- 电池：1组；

- 使用说明书：1本；

- 合格证：1张。

成人喉镜技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 叶片与手柄均为304型不锈钢材质，叶片表面粗糙度≤8μm，绝缘部分材料采用聚丙烯塑料；

- 每个手柄上配备1个LED灯泡；

- 光线可直接照射；

- 光纤内嵌型，金属一体化合成；

- 可拆卸式光纤、冷光源设计、便于消毒；

- 通用手柄、可以和所有品牌叶片适配；

- 具有耐高温（134℃）、高压和药水浸泡消毒的特性；

- 配置清单

- 粗手柄：1个；

- 叶片：3个，1号、2号、3号叶片；

- 喉镜箱：1个。

新生儿喉镜技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 叶片与手柄均为304型不锈钢材质，叶片表面粗糙度≤8μm，绝缘部分材料采用聚丙烯塑料；

- 每个手柄上配备1个LED灯泡；

- 光线可直接照射；

- 光纤内嵌型，金属一体化合成；

- 可拆卸式光纤、冷光源设计、便于消毒；

- 通用手柄、可以和所有品牌叶片适配；

- 具有耐高温（134℃）、高压和药水浸泡消毒的特性；

- 配置清单

- 粗手柄：1个；

- 叶片：3个，00号、0号、1号叶片；

- 喉镜箱：1个。

医用全自动电子血压计技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 电源：AC 240V±10%；

- 外形尺寸：≤460mm×280mm×460mm；

- 设备重量：≤6KG；

- 测量原理：示波法；

- 显示：LCD显示屏；

- 测量位置：左右臂均可；

- 适应臂周范围：17～42cm；

- 测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分；

- 测量精度

  - 压力显示精度：≤±3mmHg（±0.4KPa）；

  - 脉搏测量精度：≤±2%或≤±2次/分；

- 具备感知测量功能，当手臂伸入臂筒时，有语音引导。同时测量全程有语音提示，测量结束播报测量结果；

- 配置电子肘部位置传感器，具有图标提示手臂放置位置是否正确；

- 臂筒具有自动上下浮动调节功能，臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10°；

- 具有平均测量功能，在连续测量2-3次时，自动得出平均值；

- 配置热敏式打印机，支持多种打印模式，可打印干扰波形图；

- 测量结果有显示提示信息，且支持二维码形式打印；

- 支持连接扫描枪或身份证读卡器；

- 设备外壳及袖带均为抗菌材料；

- 臂筒支持自主拆卸更换，具备自检自校功能；

- 具备USB接口，支持数据传输；

- 预留信息化模块及接口，支持血压数据上传至HIS系统。

- 二、配置清单

- 主机：1台；

- 臂套：1个；

- 打印用纸：1卷；

- 电源线：1根；

- 桌椅：1套；

- 使用说明书和附保修卡：1份。

医用电子血压计技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 支持交直流两用：

  - 电源：AC 100V～240V；

  - 电池：干电池或充电电池；

- 测量方法：示波法；

- 显示：LCD显示；

- 测量位置：上臂；

- 适应手臂周长：22～32cm；

- 压力测试：压力传感器；

- 测量范围：

  - 压力测量范围：0～299mmHg；

  - 脉搏测量范围：40～180次/分；

- 测量精度

  - 压力精度：≤±3mmHg（±0.4KPa）；

  - 脉搏测量精度：≤±5%；

- 具备时间日期显示、语音提示、不规则脉波检测、三次测量平均值等功能；

- 支持≥60组数据储存。

- 二、配置清单

- 主机：1台；

- 袖带：1条（22～32cm）；

- 电池：1组。

水银血压计技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 测量范围：0-299mHg；

- 灵敏度：≥2.25mmHg；

- 基本误差：≤±3.75mmHg；

- 充气方法：手动充气方式。

- 二、配置清单

- 血压计：1台；

- 袖带：2条（成人和儿童）。

成人复苏囊技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 球体材质：硅胶；

- 容许最大呼吸次数：＞40BPM；

- 球体容积：1600ml；

- 压力泄放阀：60cmH2O土10；

- 氧气储气袋：≥2500ml

- 最高氧气浓度：＞40%(外接氧气无储气袋) 至少85%(外接氧气有储气袋。

- 二、配置清单

- 球体：1个；

- 氧气储气袋：1个；

- 管路：1套。

新生儿复苏囊技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 球体材质：硅胶；

- 容许最大呼吸次数：＞90BPM；

- 球体容积：280ml；

- 压力泄放阀：40cmH2O土10；

- 氧气储气袋：≥600ml；

- 最高氧气浓度：＞40%(外接氧气无储气袋) 至少；85%(外接氧气有储气袋；

- 二、配置清单

- 球体：1个；

- 氧气储气袋：1个；

- 管路：1套。

便携式吸痰器技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 电源：AC 220V±10%；

- 净重：≤4㎏；

- 设备以无油自润滑单缸活塞泵作为负压源，负压系统不会产生正压，并配置溢流保护装置；

- 极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)；

- 负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值；

- 抽气速率：≥20 L/min；

- 配置负压调节系统，支持无级调压；

- 配有1个PC材质贮液瓶，容量≥1000mL；

- 噪声：≤60 dB(A)。

- 二、配置清单

- 主机：1台；

- 过滤器：1台；

- 贮液瓶：1个；

- 管路：1套。

低负压电动吸引器技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 电源：AC 220V±10%；

- 净重：≤3㎏；

- 设备以无油润滑真空泵作为负压源，负压系统不会产生正压，并配置溢流保护装置；

- 极限负压值：18KPa±1.5KPa(135±11mmHg)；

- 负压调节范围：2KPa～极限负压值；

- 抽气速率：≥6L/min；

- 配置空气过滤器，防止负压泵受到污染；

- 配有负压调节装置，具有锁定功能，支持设定负压值；

- 配有1个PC材质贮液瓶，容量≥1000mL；

- 噪声：≤55dB(A)。

- 二、配置清单

- 主机：1台；

- 过滤器：1台；

- 贮液瓶：1个；

- 管路：1套。

电动吸引器技术参数和配置清单

- 一、技术参数

- 电源：AC 220V±10%；

- 设备以无油润滑真空泵作负压源；

- 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)；

- 负压调节范围：0.02Mpa～极限负压值；

- 抽气速率：≥30L/min；

- 配有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内；

- 配置负压调节阀，负压值可调，并配有真空表显示负压值；

- 吸引软管材质为透明医用聚氯乙烯；

- 机旁设有导管架和悬挂式清洗杯，使用时可放置吸引管；

- 设备配有储物箱，可放置脚踏开关及电源线等；

- 配有2个玻璃贮液瓶，单个贮液瓶容量≥2500mL；

- 噪声：≤60dB(A)；

- 设备底部配有4个万向轮。

- 二、配置清单

- 主机：1台；

- 贮液瓶：2个；

- 管路：1套。

胎心多普勒技术参数和配置清单

一、技术参数

- 电源：蓄电池供电，具有电量低提示功能，连续工作时间≥10小时；

- 机体为手持式设计，机身重量：≤350g；

- 探头与主机分体设计，探头可更换；

- 探头为防水设计；

- 屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别；

- 超声工作频率，3MHz±10%；

- 超声输出强度：Iob≤20mW/cm2；

- 高灵敏度超声探头，可检测9周孕妇胎儿心率；

- △胎心率检测范围50-240bpm，心率检测精度：±2bpm，分辨率：≤1bpm；

- △在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB；

- 具备自动关机功能，机器使用完可直接放充电座上进行充电；

- 具有音频输出功能，内置扬声器，并可接驳耳机或有音频输入的录音机；

- 二、配置清单

- 主机：1台（含防水探头）；

- 耦合剂：1瓶；

- 拉链包：1个；

- 电池充电器：1个；

- 充电电池：1个；

- 合格证、说明书：1套。

仪器车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥530*360*920mm；

- 台面尺寸：≥530*360mm；

- 材质：台面为ABS注塑工艺一次成型；

- 双层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，配一只抽屉；

- 车体载重≥50kg；

- 底部：配置4个万向轻声轮，其中2只带刹车功能。

- 配置清单

- 整车：1辆；

- 抽屉：1个；

- 脚轮：4个。

- 手动轮椅车技术参数和配置清单

一、技术参数

- 车辆规格：≥1060*600*870mm；

- 车辆为可折叠式设计，折叠宽度：≤230mm；

- 座位宽度：400-420mm；

- 座位深度：400mm；

- 座位离地高度：500-520mm；

- 靠背高度：400mm；

- 座垫/靠垫：人造皮革车缝成型，防水易清洁、内置中间夹层≥600d的帆布；

- 前轮：φ190-210mm， PVC万向轮胎，配高强度塑料轮毂；后轮：φ590-610mm ，实心橡胶后轮，具有减震功能，配手轮装置（手直接驱动轮椅时使用）；

- 承重量：≥100kg；

- 车辆净重量：≤17kg；

- 车架材质：≥A3钢材，管径：φ20-23mm，厚度：≥1.2mm；具有不褪色、防锈、安全、耐用等特性；

- 扶手架：固定扶手,扶手垫采用PVC材质；

- 刹车结构采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面；

- 脚踏板采用偏心装置锁紧，可高低调节，配小腿带。

- 移动输液架技术参数和配置清单

一、技术参数

- 规格尺寸：≥2200mm高；上管直径25mm，下管直径32mm；

- 材质：不锈钢输液杆、中间配置ABS托盘；铝合金防锈挂钩；

- 输液架可以上下伸缩，高度可调节；

- 配有万向四轮刹车；

- 底部配置5个万向滑轮，配置刹车；

- 重量：≤3kg。

- 以上参数必须全部满足，并提供以下材料，包括但不限于：产品彩页、原始技术参数。若未提供或与招标需求不符，投标无效。