招 标 文 件

采购方式：公  开  招  标

项目编号：HNZC2024-029-004

项目名称：地中海贫血防治中心实验室建设

设备采购项目

采 购 人：海南省妇女儿童医学中心

采购代理：海南政采招投标有限公司

2024年9月10日

目   录

第一章   招标公告	2

第二章   用户需求书	8

第三章    投标人须知	23

第四章   合同条款	35

第五章   投标文件格式	39

第六章  评审办法和程序	49

- 第一章   招标公告

地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目招标项目的潜在投标人应在海南省政府采购网（https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/）-海南省政府采购电子化交易管理系统获取招标文件，并于2024年10月09日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本概况

1、项目编号：HNZC2024-029-004

2、项目名称：地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目

3、预算金额：389.50万元，其中A包44万元；B包224.5万元；C

包121万元。

4、最高限价：389.50万元，其中A包44万元；B包224.5万元；C

包121万元。

注：超出采购预算金额（最高限价）的投标，按无效投标处理。

- 采购需求：海南省妇女儿童医学中心采购地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目，其他详见《用户需求书》。

合同履行期限：

A包：签订合同之日起30日内交付。

B包：签订合同之日起国产设备30日内，进口设备90日内交付。

C包：签订合同之日起30日内交付。

- 本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：为确保充分供应、充分竞争，本项目不专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函；

3.2 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章）；

3.3 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。

3.4 如投标人不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证或系统备案的二类医疗器械经营备案资料；（提供证书复印件，加盖公章）；

3.5提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录声明函。

3.6 必须在系统平台报名参加本项目。

3.7 所投货物为进口设备，投标人不是该设备制造商的，必须获得设备制造商或代理商针对本项目的直接授权并提供授权书。（适用于B包）

- 三、获取招标文件

1、时间：2024年09月13日起至2024年09月23日

[每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）]

2、地点：海南政府采购网-海南省政府采购电子化交易管理系统

3、方式：按以下步骤报名并获取文件

3.1网上注册：投标人须在海南政府采购网(https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册。（平台操作咨询电话：0898-68546705）

3.2投标报名进入投标报名首页，点击采购公告名称，可查看采购公告具体内容，点击需要参与的标包并填写报名相关信息，确认信息无误点击提交，完成报名并下载电子版的采购文件/招标文件及其他文件，未按时在系统平台报名的视为无效报名。

4、售价：人民币0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2024年10月09日09:00 时（北京时间）

2、地点：全程线上远程开标-海南政府采购网(https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台

- 五、本公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

- 六、其他补充事宜

1、保证金缴纳相关事项：本项目无需缴纳投标保证金。

- 2、采购信息及采购结果发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、海南省政府采购网https://www.ccgp-hainan.gov.cn/

- 3、本项目支持节能产品管理、环境标志产品管理、进口产品管理、中小企业发展等相关政策。

- 4、CA办理：供应商制作投标文件、签到等需选择CA 数字证书进行签章。海南CA数字证书办理相关事宜如下：（1）CA数字证书所需材料：登录海南省数字证书认证中心网站（网址：http://www.hndca.com/CA/） “服务支持”中的“海南省电子招投标用户办理数字证书业务指南”下载。（可在线办理，也可现场办理）（2）CA 数字证书现场办理地址：海南省海口市美兰区大英山东三路2号海南数据谷二号营地2层212室。

- （3）数字证书咨询电话：0898-66668096、0898-66664947，电子签章咨询电话：0898-65203207。（已注册备案通过并取得数字证书和电子签章的供应商不需要再重新备案）

- 投标文件的制作：本项目全流程电子化操作：必须使用最新版本的电子投标书编制工具制作电子版投标文件并使用 CA 数字证书（含手机 CA）的电子印章进行签章，且使用 CA 数字证书（含手机 CA）进行加密后在提交投标文件截止时间前上传至交易系统，否则视为无效投标（投标文件制作工具是配合政府采购交易系统制作投标文件的工具。投标人使用该工具打开从系统下载的招投标文件包【为wtbwj格式】，离线编辑完成的投标文件各组成部分导入pdf格式签章，最终生成加密的投标文件【为wenc格式】）。

- 电子投标书编制工具、投标工具使用手册及供应商使用手册等均可在海南省政府采购电子化交易管理系统（http://218.77.183.212:8199/u/loginu/）-帮助中心下载。

- 6、注意事项：本项目全流程电子化操作，供应商应详细阅读海南省政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》，下载查看操作手册，在使用交易系统遇到问题可致电技术支持：0898-68546705。因系统原因，在海南省政府采购电子化交易管理系统导入的招标文件格式为图片版本word文件（下载的招投标文件包仍为为wtbwj格式）。

- 本项目全流程电子化操作，开标地点为平台中的网上开标大厅，同时，所有投标人均应当在开标前在线签到，准时参与开标，并对其投标文件进行解密，未经加密或未在规定时间内递交的电子投标文件，将被交易平台拒收。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

采购人名称：海南省妇女儿童医学中心

采购项目联系人：何老师

采购人地址：海口市琼山区龙昆南路75号

联系电话：0898-36391629

2、采购代理机构信息

代理机构名称：海南政采招投标有限公司

代理机构地址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

代理机构联系人：贾玲

联系方式：0898-68501635/13976096820

电子邮箱：JL_1399@163.com

邮编：570125

3.项目联系方式

项目联系人：贾玲

联系电话：0898-68501635/13976096820

- 第二章   用户需求书

- 一、商务要求

1、交付时间：

A包：签订合同之日起30日内交付。

B包：签订合同之日起国产设备30日内，进口设备90日内交付。

C包：签订合同之日起30日内交付。

- 2、交付地点：用户指定地点。

- 3、交付方式：免费送至用户指定地点。

- 4、采购资金的支付方式、时间、条件：

- 4.1 自合同签订之日起,乙方提供资信良好证明，经协商一致，甲方支付合同总价的40%货款。

- 4.2 乙方提供合同总价的30%履约保函（银行保函，且保函有期为1年，解押时需提供甲方出具的验收单），甲方支付合同总价的60%；

- 4.3 设备到货、安装调试培训结束，乙方提交设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单、安装验收报告和正规的全额税务发票等全部材料，经验收合格之后，在履约保函有效期过期之日起的第二个工作日，乙方向甲方申请退还合同总价30%的履约保函，乙方凭验收单（加盖验收部门公章）向所担保的单位进行办理解押手续。

- 5、验收要求：

- 5.1按标书服务要求和国家行业标准进行验收。

- 5.2 安装验收：

- （1）开箱检验，双方应共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量进行检验。

- （2）中标单位应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，并对相关人员进行培训。

- （3）中标单位对设备所进行的安装调试应与合同约定的性能完全一致，且不能低于相应的国家标准及行业标准。

- 6、质量保证和售后服务要求

- （1）中标单位保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，中标单位承诺所供设备与成交所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。

- （2）中标单位指导和培训采购单位维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等。

- （3）从设备安装验收合格之日起质保期3个月，质保期内设备如发生性能故障，采购单位可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给采购单位造成的一切损失由中标单位承担。

- （4）从设备安装验收合格之日起至免费保修期内，由中标单位负责免费保修。

- （5）保修期满后，中标单位应继续为设备提供终生维修服务。

- ★7、所投货物属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（除进口设备外），属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）；

- 二、技术要求：

- 采购清单表

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 是否接受进口产品投标 | 单位 | 数量 | 预算单价（最高限价）（万元） | 核心 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 全自动化学发光分析仪 | 不接受 | 台 | 1 | 44.00 | 是 |
| B | 1 | 荧光显微镜 （配CCD） | 不接受 | 台 | 2 | 40.00 |  |
|  | 2 | 自动核酸提取仪 | 不接受 | 台 | 1 | 43.00 |  |
|  | 3 | 自动制片机 | 不接受 | 台 | 1 | 94.00 | 是 |
|  | 4 | 原位杂交仪 | 接受 | 台 | 1 | 7.50 |  |
| C | 1 | 射频消融系统 | 不接受 | 台 | 1 | 49.00 |  |
|  | 2 | 胎儿内窥镜摄像系统 | 不接受 | 套 | 1 | 72.00 | 是 |

- ★注：1.投标报价超过所投标包或所投产品单价采购预算（最高限价）的，均视为无效投标。

- 2.所有标包带“★”的指标提供以下相关证明材料之一（若★号的指标已要求提供相关证明资料，无需再提供下列技术支持资料

）：

（1）技术白皮书

（2）具备检测资质的第三方检测机构出具的检测证明材料

（3）厂家产品彩页（加盖厂家或投标人公章）

（4）技术参数确认函（加盖厂家或投标人公章）

- A包参考配置及技术要求

- （一）全自动化学发光分析仪

- 1、检测原理：磁微粒直接化学发光技术或免疫电化学发光技术；

- ▲2、测试项目：≥130项，设备和配套试剂耗材均为同一品牌；

- 3、自身免疫项目：至少包含结缔组织病、系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎、IgG亚类相关疾病等；

- 4、感染类项目：至少包含术前项目、ToRCH、产前筛查、肺炎检测、新冠IgG,IgM抗体两项相关测试项目；

- 5、其他项目要求：支持检测AMH、抑制素A、抑制素B、唐氏筛查、PCT项目、不孕不育六项；

- 6、最小检测模块试剂位≥40个，支持在线更换试剂；

- 7、搭配进样单元，样本位≥140个，支持原始管上机及随时加载；

- ▲8、检测速度：≥600测试/小时；

- 9、急诊项目首个出结果时间：最快≤15分钟；

- 10、反应杯：最小检测模块可装载≥3000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能；

- 11、急诊功能：急诊样本随时插入，优先处理；

- 12、试剂系统：具备试剂冷藏装置（2-8℃），试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能；

- 13、加样系统：加样系统具备液面、气泡、空吸等检测功能；

- ★14、无需一次性吸头吸取样本，所有耗材测试过程中可在线更换；

- 15、混匀技术：非接触式混匀；

- 16、携带污染率：≤0.1PPM；

- 17、通讯功能：支持与LIS等系统双向通讯；

- 18、加样精密度：100ul ≤1%；50ul ≤2%；10ul ≤5%；

- 19、加样量范围：≥5 ul；

- 20、设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能；

- ▲21、试剂盒内置校准定标品；

- 22、配置工作站电脑一套：≥I5处理器/16G内存/1T硬盘/2K高清24英寸显示器；

- 23、其他要求：可与医院现有的 LIS 等系统【中联系统(版本号 10.35.140.0121)】无缝连接，采购人负责协调接口开发，由此产生的费用包含在报价中；

- ★24、售后服务：保修期≥3年，保修期内每半年由厂家工程师为设备做保养。（提供承诺函加盖投标人公章）

- ★25、单台配置清单

- 25.1 主机：1台；

- 25.2 地脚垫片：4片；

- 25.3 反应杯（中）：1个；

- 25.4 制冷液：2个；

- 25.5 电源线：1条；

- 25.6 试剂盒总装组件：1个；

- 25.7 通针毛刷：3个；

- 25.8 扫描枪：1个；

- 25.9 翻盖钥匙：2个；

- 25.10 工作站电脑：1套；

- 25.11 说明书、保修卡、合格证：1套。

- B包参考配置及技术要求

（一）荧光显微镜（配CCD）

- 1、光学系统：无限远校正光学系统，物镜齐焦距离≤45mm；

- 2、调焦：同轴粗微调焦，带聚焦粗调上限锁定位置，调焦行程≥24mm；

- ★3、明场照明装置：主动光强管理系统，适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜的光强度。配置≥10W高亮度LED明场照明光源；

- 4、载物台：抗磨损性载物台，载物台手柄松紧度和高度可调，标准玻片样品夹持器；

- 5、观察镜筒：

- 5.1 宽视野三目镜筒，视场数≥22mm，倾角30度；

- 5.2 目镜筒支持横向和纵向自由旋转，可实现≥40mm观察高度调节；

- 5.3 具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光干扰目镜；

- 6、目镜：

- 6.1 10倍超宽视野目镜，视场数≥22mm；

- 6.2 两个目镜均具有屈光度校正功能；

- 7、物镜：

- 7.1 反差型平场荧光物镜10×，数值孔径：NA≥0.3；

- 7.2 反差型平场荧光物镜100×，数值孔径：NA≥1.3；

- 8、物镜转换器：编码型物镜转换器≥6位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度；

- 9、聚光镜：非摆动式，NA≥0.9/1.25；

- 10、具有节能和延长照明寿命的模式；

- 11、机身具有快速拍摄图像按钮，即可快速拍摄图像或视频；

- 12、荧光光源：≥120W卤素荧光光源，使用寿命≥2000h，光强可调；

- ▲13、荧光滤色镜套：包含但不限于红、蓝、绿、红绿双通、青色等滤色块；

- 14、荧光激发块转盘：≥6孔；

- ▲15、配置物理像素数≥140万的制冷数码相机；应用高灵敏度制冷型CCD适合微弱荧光的采集；

- 16、系统支持中文操作界面，可输入中文病历数据；

- 17、支持自动去除背景荧光；

- 18、支持在单通道荧光或组合荧光下对图像进行分析；

- 19、具有增强和修改功能：至少含有自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈度值处理等，并支持注释。对图像也可进行修改、移动、复制、删除、灰度调整等；

- 20、支持以病人姓名或编号集成病人数据库，整合所有数据和图片库；数据库具有信息检索功能，支持进行调阅、查找相关的病人文字及图片信息；

- 21、诊断报告模版支持自定义：具有文档管理功能，保存原始的图像和全部的操作步骤，无限次可撤销任一操作；

- ★22、售后服务：保修期≥3年，保修期内每半年进行一次维护保养。（提供承诺函加盖投标人公章）

- ★23、单台配置清单

- 23.1 主机：1台；

- 23.2 10x目镜：1个；

- 23.3 10x反差型平场荧光物镜：1个；

- 23.4 100x反差型平场荧光物镜：1个；

- 23.5 荧光光源：1个；

- 23.6 染色体专用冷相机：1个；

- 23.7 工作站电脑：1套；

- 23.8 说明书、保修卡、合格证：1套。

（二）自动核酸提取仪

- 1、用途：至少含有DNA/RNA提取、蛋白纯化、细胞/微生物富集等功能；

- 2、样品类型：至少兼容血液、血浆、体液、细胞、粪便、拭子、细菌、病毒等多种类型的标本及样本；

- 3、工作原理：基于磁珠法，采用磁棒式，24/96根磁棒的磁头，磁头运动使液体混匀，并吸取磁珠，磁珠与样品结合，在样品板间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸，蛋白，细胞等样品；

- 4、磁头磁棒要求：每个磁棒为统一材质、完整设计、无拼接；

- ▲5、磁头：兼容≥4种类型磁头，至少含有96深孔、96浅孔、96 PCR 磁头、24深孔磁头等；

- 6、提取板位：可放置板位数≥6；

- 7、装卸磁套：程序运行时，仪器可在任一板位自动装卸磁套，不需要手工装卸磁套；

- 8、通量：同时处理样品≥96/批；

- ▲9、工作体积：20-2000μl/孔；

- 10、高通量96个样品同时提取：20-1000μl/孔；

- 11、大体系提取时，处理体积：200-5000μl/孔；

- 12、温控范围：室温+5℃ 至 +115℃；

- 13、适用板型：96深孔板、96浅孔板、96 PCR板、24深孔板等；

- ★14、试剂盒：试剂开放，无品牌限制；

- 15、工作软件要求：支持固化提取程序，也可通过电脑软件优化程序，实现样品的提取；

- 16、系统软件免费升级，工作软件可控制仪器、独立编程或优化程序；

- 17、自动化兼容可与机械臂、自动分液器、叠板机等自动化设备连接；

- 18、工作站电脑性能：≥I5处理器/16G内存/1T硬盘/2K高清24英寸显示器；

- ★19、售后服务：保修期≥3年，保修期内每半年由厂家工程师为设备做保养及校准，并提供相关报告。（提供承诺函加盖投标人公章）

- ★20、单台配置清单

- 20.1 主机 1台；

- 20.2 96PCR磁头：1个；

- 20.3 96 PCR热快：1个；

- 20.4 24深孔磁头（24DW）：1个；

- 20.5 工作电脑（含软件）：1套；

- 20.6 工作站电脑：1套；

- 20.7 说明书、保修卡、合格证：1套。

（三）自动制片机

- 一）主要参数

- 1、用途：实现外围血、骨髓、羊水等样本的染色体进行全自动的滴片、分散；

- 2、分散平台温度设定范围：20~40℃；

- 3、分散指数设定范围：1~18；

- 4、滴片方式：至少含有干片法、湿片法和喷膜法；；

- 5、样品体积：0.3m~1.5mL；

- 6、滴样点数：1~2滴/载玻片；

- 7、滴样体积/滴：5~50uL，混样次数：1~5次；

- 8、具有自动取放载玻片功能，传感器实时检测载玻片取放状态；

- 9、分散平台温控元件为半导体温度控制元件，湿度元件为半导体湿度控制元件；

- 10、具有独立的温湿度控制模块；

- 11、处理标本数量≥64个，载玻片≥128张；

- 12、工作效率：64个样品≤2h；

- ▲13、配置扫描模块，支持自动扫描录入样品条码和自动扫描载玻片条码；

- ▲14、配置废气吸附和排除模块，支持消除甲醇和乙酸等有害气体；

- 15、配置远程控制和协助模块，至少具有远程监控、维护、程序升级和操控仪器等功能；

- ▲16、具有报警功能，支持通过微信等通讯方式提示及时发送报警信息。

- 二）工作站软件参数

- 1、支持与医院现有的 LIS【中联系统(版本号 10.35.140.0121)】/HIS【中联系统(版本号 10.35.130.0155)】无缝连接，自动录入样本信息，或批量导入样品信息，具有样本流水号生成功能

- ★2、需与主流染色体核型分析工作站兼容，且与主流染色体核型分析工作站实时通讯，可自动导入染色体核型和细胞微核图片；

- 3、具有报告管理功能，自定义报告模板，支持在线生成和审核报告；

- 4、具有细胞遗传实验室试剂库存管理功能模块；

- 5、具有MySQL数据库，支持与自动细胞收获仪和自动制片进行信息通讯，自动实时生成实验记录，标本处理过程可追溯；

- 6、配置自动条码录入模块，支持与主流扫描系统兼容，扫描系统的条码自动化录入；

- 7、配置染色体异常核型数据库；

- 8、载玻片和标签打印功能：支持控制和驱动载玻片打印机或标签打印机，自定义载玻片或标签打印格式，具有一维码和二维码生成功能；

- 9、配置标签打印机，打印分辨率≥300dpi；

- 10、配置载玻片打印机，打印分辨率≥300dpi，打印效率：≥7片/分钟（单色），载玻片批量打印量：≥100张/批；

- 11、工作站电脑性能：≥I5处理器/16G内存/1T硬盘/2K高清24英寸显示器。

- 三）其他要求

- ★1、售后服务：保修期≥3年，保修期内每半年进行一次维护保养；（提供承诺函加盖投标人公章）

- 2、所投产品软件终身免费及时升级。可与采购人医院现有的 LIS【中联系统(版本号 10.35.140.0121)】/HIS【中联系统(版本号 10.35.130.0155)】无缝连接，采购人负责协调接口开发，由此产生的费用包含在报价中。

- ★四）单台配置清单

- 1、全自动玻片处理系统主机：1台；

- 2、载玻片架：1个；

- 3、枪头盒：2个；

- 4、接水盘：1台；

- 5、标准电源线：1条；

- 6、网线：1条；

- 7、250ml喷膜加液瓶：1个；

- 8、1L蒸馏水桶：1个；

- 9、加样枪头：2000只；

- 10、免洗载玻片：250片；

- 11、标签15mL离心管：20个；

- 12、打印载玻片：40个；

- 13、工具盒：1套，内含六角扳手，十字螺丝刀，一字螺丝刀（大小各1把），载玻片吸盘（1个），保险丝，喷嘴（2个），2×4硅胶管（2米），加湿风机（2台）；

- 14、工作站（含软件程序）：1套；

- 15、台式电脑：1套；

- 16、热转印标签打印机：1台；

- 17、载玻片打印机：1台；

- 18、热转印标签打印碳带：1个；

- 19、标签：1个；

- 20、免洗载玻片：250片；

- 21、说明书、保修卡、合格证：1套。

（四）原位杂交仪

- 1、一次处理载玻片：≥12张；

- 2、操作模式：至少含有变性/杂交、杂交等；

- ▲3、温度保持均一性，温控精度±1℃；

- 4、无需全部插入载玻片也能保持温度均一性；

- 5、两分钟内升温范围：37~95℃；

- 6、六分钟内冷却范围：95~45℃；

- 7、数字键盘操作或触摸操作；

- 8、自定义编辑程序：≥40个；

- 9、配备保湿纸条；

- ★10、售后服务：保修期≥3年，保修期内每半年进行一次维护保养。（提供承诺函加盖投标人公章）

- ★11、单台配置清单

- 11.1 主机 1台；

- 11.2 湿条：1个；

- 11.3 说明书、保修卡、合格证：1套。

- C包参考配置及技术要求

（一）射频消融系统

- 1、用途：适用于母体内肝脏部位肿瘤组织等疾病的射频消融治疗模式；对人体健康无痛、无害、无副作用；

- 2、控制面板为液晶显示，屏幕≥7英寸，屏幕支持同时显示双治疗模式切换标识、功率数值、时间数值、温度数值和阻抗数值等；

- ★3、治疗模式：≥2种，至少具备温度控制、功率控制等；

- 4、系统以功控模式进行组织消融，并具有自动组织消融监控技术以控制手术进程；

- 5、射频消融系统的频率范围：480KHz±5Hz；

- 6、最大功率设置范围：100W±10W，支持预设数值；

- 7、支持设置治疗时间，设置范围：0～20min，支持预设数值；

- 8、系统具有自动保护功能，支持根据人体阻抗值自动识别组织受热凝固程度；

- ▲9、系统电极具有隔热功能，不粘连人体组织；

- 10、射频消融电极针为空芯设计、外层套管，外层能够进行羊水灌注；

- ▲11、适合宫内治疗的射频消融电极针：（1）针尖具备测温电偶传感器；（2）针头爪数≥8个；（3）针管直径≤17G；（4）针杆长度≥20cm；（5）有抽羊水通道；

- 12、射频消融电极针外形种类：≥5种，至少可选10爪型伞状、8爪型伞状、4爪型伞状、针状、环状等；

- 13、射频消融电极针特性种类：≥2种，至少可选单极、双极等；

- 14、射频消融电极针外层能够进行羊水灌注；

- 15、射频消融电极针与主机连接操作手柄可拆卸，支持重复使用；

- 16、射频消融电极回路负极板：≥2个，能够辅助系统导热，消除静电；

- 17、系统具备声光报警功能；

- 18、系统安装于金属、双层、四轮台车上，底面用螺栓固定；

- ★19、售后服务：保修期≥3年，保修期内每半年进行一次维护保养。（提供承诺函加盖投标人公章）

★20、单台配置清单

- 20.1 主机 ：1台；

- 20.2 电极连接线：1个；

- 20.3 负极板：1个；

- 20.4 回路连接线：2根；

- 20.5 电源线：1条；

- 20.6 专用台车：1辆；

- 20.7 射频消融电极针（8爪）：1根；

- 20.8 说明书、保修卡、合格证：1套。

（二）胎儿内窥镜摄像系统

- 1、用途：胎儿宫内检查的一种内窥镜，可以接触到胎儿，羊膜腔，脐带和胎盘，支持做产前诊断、做妊娠期宫内手术治疗等；

- ★2、4K高清内窥镜摄像系统主机：4K高清像素分辨率，分辨率≥3840x2160；

- ▲3、4K摄像头：4K高清传感器总像素（≥3840（H）x2160（V）），全数字化图像转化处理技术；

- 4、4K彩色液晶监视器：4K高清像素分辨率，分辨率≥4096x2160；彩色液晶显示屏幕，屏幕尺寸≥32英寸；

- 5、摄像头焦距：具备2倍以上光学变焦（f=14～34），具有调焦与变焦功能；

- 6、摄像头手柄：遥控功能按键，至少支持白平衡、放大/缩小、冻结等功能按键，主机面面板具有快速功能调节按钮；

- 7、摄像主机具有白平衡调节功能：具有手动触发白平衡；

- 8、摄像主机具有图像增强功能：支持边缘、细节、血管、增益、感光度、背景噪音等进行调节；

- 9、摄像主机具有色彩调节功能：支持亮度、对比度、色彩等进行调节；

- 10、摄像主机具有集成图像抓拍、录制、播放、存储功能：支持通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集；

- 11、摄像主机具有视频输出模式：HDMI接口数量≥3个，支持扩展至任意主流输出模式；

- 12、摄像主机具有视频录制功能：支持通过摄像头、遥控器、主机面板进行视频和图片的采集；

- 13、专业手术场景选择：≥5种，支持对不同手术及镜头进行预设；

- ▲14、医用内窥镜用冷光源的类型：LED冷光源，使用寿命长≥20000小时；

- 15、医用内窥镜用冷光源的性能：色温≥6000K；光源照度≥700,000Lux；光源调节模式：连续无级可调；

- ▲16、0°高清宽视野胎儿宫腔内窥镜：

- 16.1 适用于子宫宫腔的后壁胎盘；

- 16.2 镜体类型：柱状光学内窥镜镜体；

- 16.3 视野方向：0°，视场角度：≥80°广角；

- 16.4 镜体直径：2.5mm～3.0mm；

- 16.5 有效工作长度：300mm～320mm；

- 16.6 支持高温高压灭菌消毒；

- 16.7 兼容各种内窥镜主机系统；

- ▲17、30°胎儿内窥镜：

- 17.1 适用于子宫宫腔的前壁胎盘；

- 17.2 镜体直径：1.0mm～3.0mm；

- 17.3 进入人体部分的长度：300mm～320mm；

- 17.4 支持高温高压灭菌消毒；

- 17.5 兼容各种内窥镜主机系统；

- 18、宫腔穿刺软管：

- 18.1 管体直径：10Fr.～12Fr.；

- 18.2 管体长度：≥10cm；

- 18.3 管体为非金属软管材质，带羊水灌注和抽吸接头，可经腹壁进行穿刺建立操作通道，将宫腔胎儿镜安全送进宫腔；

- ★19、售后服务：保修期≥3年，保修期内每半年进行一次维护保养；医用内窥镜用冷光源终身免维护。（提供承诺函加盖投标人公章）

★20、单台配置清单

- 20.1 胎儿镜0°：1套；

- 20.2 胎儿镜30°：1套；

- 20.3 4K摄像系统：1台；

- 20.4 4K摄像头：1个；

- 20.5 4K液晶监视器：1台；

- 20.6 LED冷光源：1台；

- 20.7 台车：1辆；

- 20.8 消毒盒：2套；

- 20.9 穿刺软管：1套；

- 20.10 说明书、保修卡、合格证：1套。

- 第三章    投标人须知

- 一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：海南省妇女儿童医学中心

1.2采购代理机构：海南政采招投标有限公司

1.3投标人：已从采购代理机构购买招标文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2．适用范围

本招标文件仅适用于采购人或者采购代理机构组织的本次招标投标活动。

3．合格的投标人

3.1 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标单位均为合格的投标人。

3.2 投标人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备招标文件第一章“投标人资格条件”规定的条件。

3.3 投标人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）。

4.投标人在本项目招标公告前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中

华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的，不得参与投标。

以上信用记录以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公布的信用记录为准（根据《财库〔2019〕38 号》文的规定，投标人投标时可不提供，采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在对供应商进行信用记录查询，凡存在以上不良记录情形的，将被视为无效投标。)

5．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 现场考察、答疑会

6.1 现场考察（如有），采购单位应在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人进行现场考察。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

6.2 答疑会（如有），采购单位在规定的时间、地点组织已报名的潜在投标人召开答疑会。（组织时间、地点、联系人、联系电话：遵照招标公告或更正公告的相关约定。）

6.3 潜在投标人现场考察和参加答疑会所发生的费用自理。

6.4 除采购单位的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的意外伤害和财产损失。

6.5 采购单位在现场考察和答疑会中所提供的信息，供潜在投标人在编制投标文件时参考。采购单位不对潜在投标人现场考察做出的判断和决策负责。

7． 法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

8．招标文件的约束力

8.1 本招标文件由采购人或者采购代理机构负责解释。

- 二、招标文件

9．招标文件的组成

9.l 招标文件由六部分组成，包括：

第一章  招标公告

第二章  用户需求书

第三章  投标人须知

第四章  合同条款

第五章  投标文件格式

第六章  评审方法和程序

附表1 资格审查表

附表2 符合性审查表

附表3 技术商务评分表

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

9.2 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

9.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受，所造成的负面后果由投标人负责。

10．招标文件的澄清

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11．招标文件的更正

11.1 当招标文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购人或者采购代理机构最后发出的更正公告为准。

11.2 投标人在收到更正公告后，应于一个工作日内正式书面回函采购人或者采购代理机构。逾期不回的，采购人或者采购代理机构视同投标人已收到更正公告。

11.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人或者采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一招标文件的投标人。

- 三、投标文件

12．投标文件的语言及度量衡

12.l 投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

12.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

12.3 除在招标文件第五章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

12.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

13．投标文件的组成

13．l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第五章“投标文件格式”要求）：

13.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

13.1.2 投标人资格证明文件。

13.2 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

14．投标报价

14.1本次采购采用总承包方式，因此投标人的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

14.2采购人或者采购代理机构不接受任何有选择的报价。

15. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

16．投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

17．投标有效期

17.l 投标有效期为从开标截止之日起计算的六十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

17.2 在特殊情况下，采购人或者采购代理机构可于投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

18．投标文件的签署及形式

18.1 投标人无需提交纸质版投标文件。

18.2 电子投标文件编制注意事项

18.2.1 电子投标文件制作要求：电子投标文件的制作需按照交易平台的指引进行，除了制作文本格式的投标文件外，交易平台为了在开评标阶段提取关键数据，投标人需在投标文件编制工具中，同时填写结构化表单，进行条款关联等操作。投标人必须使用从交易平台下载的招标文件数据包，必须通过电子标书制作工具进行编制和加密。招标文件有更正的必须下载更正后的招标文件数据包，否则将会导致解密失败。

18.2.2 签字盖章要求：本项目全流程电子化操作，直接使用CA对文件进行电子签章即具有法律效益。因此，投标人按照交易平台指引，离线制作电子标书并签章即可，但对于制造商授权书等一些特殊形式的证明文件，仍需要手动签字或盖章后再扫描放入电子投标文件中，一并进行电子签章。招标文件有其他约定的从其约定。

18.2.3 加密要求：本项目全流程电子化操作，电子投标文件必须使用CA数字证书进行加密。

- 四、投标文件的递交

19．电子投标文件的递交：本项目全流程电子化操作，投标人应当将加密后的投标文件在交易平台指定位置上传，递交成功后，平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。未经加密或未在规定时间内递交的电子投标文件，将被交易平台拒收。

20．投标截止时间

20.l 投标人须在招标文件第一章规定的投标截止时间前将投标文件递交至采购人或者采购代理机构规定的地点。

20.2 若采购人或者采购代理机构按11.3条规定推迟了投标截止时间，采购人或者采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

20.3逾期或未按平台要求递交的投标文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

21．投标文件的修改和撤回

21.l 投标人在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购人或者采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

21.2 投标文件的修改文件应按第18条的规定签署及制作，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前递交至采购人或者采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

21.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

21.4 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件。该投标人的投标文件不予退还。

- 五、开标及评标

22．开标

22.l 采购人或者采购代理机构按招标文件第一章规定的时间和地点开标。采购人有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

22.2 投标人应在规定的时间内进行文件解密。因投标人自身原因解密失败导致无法读取电子投标文件的，采购人或者采购代理机构对投标文件的处理不承担责任。

22.3 开标时，采购人或者采购代理机构、公证员（如有）将查验投标文件加密情况，确认无误后进行解密并唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购人或者采购代理机构认为合适的其他内容，采购人或者采购代理机构将作开标记录。

22.4 按照第21条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

23．评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关专家共5人以上的单数组成，采购人代表不得担任评标委员会组长，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人。

24．对投标文件的资格审查和符合性审查

24.l 资格审查的内容包括：

详见附表1

24.2 符合性审查的内容包括：

详见附表2

以上资格审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

24.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货时间等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上无记名投票同意。

24.3.1 判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

24.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

24.4.l开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

24.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价。

24.4.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

25．投标文件的澄清

25.1 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

25.2 评标委员会认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充，

25.3投标人不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

25.4 并非每个投标人都将被询标。

26．评标及定标

26.1 评标委员会分别对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

26.2 评标委员会按招标文件“附则”中的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.3  关于政策性优惠

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库(2020)46号]、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》[财库(2014)68号]和《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》[财库(2017)141号]的相关规定，本项目相应的政府采购政策优惠条件及要求如下:

节能产品和环境标志产品

26.3.1 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）的要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购，所投所有产品属于品目清单范围内的，供应商应提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对其投标报价给予2%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，投标报价只给予2%的扣除），用扣除后的价格参与评审。

绿色产品

26.3.2根据《海南省财政厅关于印发海南省绿色产品政府采购实施意见（试行）的通知》的要求，所投所有产品属于绿色产品，对其投标报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

自主创新产品的货物和服务

26.3.3 采用综合评分法评标的项目，对自主创新产品在价格评标项中，对自主创新产品给予价格评标总分值的2％的加分。 投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

监狱企业

26.3.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不得享受相关扶持政策。

残疾人福利性单位

26.3.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策;残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位的具体标准及要求见“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知[财库(2017)141号]”。属于残疾人福利性单位的，投标时需按照有关要求提供规定的《残疾人福利性单位声明函》[规定格式见“财库(2017)141号”附件]，并对声明的真实性负责，否则不得享受相关扶持政策。

中小企业

26.3.6中小企业的认定标准:

1)中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

2)本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准(工信部联企业(2011)300 号);

3)在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受[财库(2020)46号]规定的中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。（4））在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受[财库(2020)46号]规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

26.3.6.1 具体评审价说明:

1) 投标人符合[财库(2020)46号]规定的小微型企业报价给予10%(工程项目为3%)扣除，用扣除后的价格参加评审；

2) 适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

26.3.6.2  投标人为小型和微型企业(含监狱企业和残疾人福利性单位)的情况:

1） 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者介许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审；

2）适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分；

3）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；

4）投标人为工信部联企业(2011)300号文规定的小型和微型企业(含联合体)的，必须如实填写“中小企业声明函”(内容、格式见“财库(2020)46号”附1)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

26.3.7如有虚假骗取政策性优惠， 将依法承担相应责任。

26.3.8 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业。

27．评标过程保密

27.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

27.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3 在评标期间，采购人或者采购代理机构将有专门人员与投标人进行联络。

27.4 采购人或者采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

- 六、授标及签约

28．定标原则

评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评标,根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标人将在海南省政府采购网上公示。

29. 质疑处理

29.1 接收质疑函方式：投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑；潜在投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内提出。

29.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.3 质疑函的递交

递交方式及所需证件：质疑人根据“质疑函范本”的要求递交纸质质疑函（质疑函范本请登录海南省政府采购网下载，下载网址：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/wjxz/929.jhtml），并附“投标时间”凭证(须登录海南省公共资源交易交易平台“http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a”，点击“我的投标项目”菜单进入本项目方可查看并截图打印“投标时间”的完整系统页面)加盖公章。

递交地点和联系方式：

（1）采购代理机构：见“第一章 招标公告”中“采购代理机构地址和联系方式”。

（2）采购人：见“第一章 招标公告”中“采购人地址和联系方式”。

30．中标通知

30.l采购人或者采购代理机构应按评审报告的评审结果向预中标人发出中标通知书。

30.2  中标人收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购人或者采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受（若到采购人或者采购代理机构领取则无需回复）。

30.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

31．签订合同

31.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人还应承担相应赔偿责任。

32．采购代理服务费

采购代理服务费以中标金额为计费基数，按照《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管〔2011〕225号）文件规定的收费标准执行，由中标供应商支付。

- 第四章   合同条款

医疗设备采购合同

合同编号：

甲方：海南省妇女儿童医学中心            乙方：

地址：海口市龙昆南路15号                 地址：

法定代表人：樊利春                法定代表人：

电话：0898-36689239                      电话：

传真：0898-36680035                     传真：

开户行：建设银行海口市海府支行         开户行：

账户：46001002236053010157            账户：

税号：12460000428200337E           税号：

甲乙双方根据2024年  月    日                   （项目编号         ）

包公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额等

| 序号 | 采购货物 名称(与注册证一致) | 品牌 注册证号 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 总价 （元） | 免费保修期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额：人民币（大写） （小写） 以上设备清单价格包括主件及零部件的供应、配置、运输（买方指定地点）、含税、安装、调试、培训、售后服务等费用。配置清单详见附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货方式：

交货时间：合同生效之日起    天内交付。

交货地点：海南省妇女儿童医学中心指定地点。

三、安装验收

（一）开箱检验，甲乙双方应共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量进行检验。如在开箱检验中发现所交付的合同设备有短缺、损坏、不合格产品等；或与合同、随机文件不相符的情形；乙方应于5日内无条件予以补足、更换，并承担由此造成的一切损失。待设备补足或更换后，甲乙双方重新对合同设备进行检验，验收合格后再组织安装调试。

（二）乙方应派专业工程师到现场进行安装、调试设备，并对相关人员进行培训。在安装过程中，甲方工程师负责对设备安装调试予以配合和相应的协调工作。

（三）乙方对设备所进行的安装调试应与合同约定的性能完全一致，且不能低于相应的国家标准及行业标准。安装调试完毕，双方根据合同的技术标准共同进行验收，并交付合同设备的质量合格证、保修单、使用说明书、维修手册等相关资料。在验收过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到设备技术资料所规定要求，乙方应于5日内予以更换设备，由此产生的费用由乙方承担。验收合格后，双方签署验收报告，并加盖保障部公章确认。

四、质量保证和售后服务

（一）乙方保证提供的设备必须为正规渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，乙方承诺所供设备与成交所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后六十日内按合同确定的规格、质量予以更换，由此产生的一切费用及给甲方造成的一切损失由乙方承担。同时相应延长质量保证期。

（二）如因规格、质量问题，乙方未按第一款的约定处理，甲方有权要求乙方退货，乙方必须按合同约定的货款并加算全国银行间同业拆借利率，退款给甲方；并承担由退货给甲方造成的损失。

（三）如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定。质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费用由乙方承担。

（四）乙方保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担由此对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（五）乙方无偿指导和培训甲方维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点在设备安装现场或按甲方安排。

（六）从设备安装验收合格之日起质保期3个月，质保期内设备如发生性能故障，甲方可以选择退货、换货（同规格型号的），由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

（七）从设备安装验收合格之日起免费保修期     年，由乙方负责免费保修。

（八）乙方接到甲方设备故障报修，须在   小时内响应，如有需要，  小时内到现场检修（不可抗拒力量除外），迅速解决问题。

（九）保修期满后，乙方应继续为设备提供终生维修服务。

五、付款方式

1.自合同签订之日起,乙方提供资信良好证明，经协商一致，甲方支付合同总价的40%货款。

2.乙方提供合同总价的30%履约保函（银行保函，且保函有期为1年，解押时需提供甲方出具的验收单），甲方支付合同总价的60%；

3.设备到货、安装调试培训结束，乙方提交设备使用说明书、维修手册、合格证、保修单、安装验收报告和正规的全额税务发票等全部材料，经验收合格之后，在履约保函有效期过期之日起的第二个工作日，乙方向甲方申请退还合同总价30%的履约保函，乙方凭验收单（加盖验收部门公章）向所担保的单位进行办理解押手续。

六、违约责任

（一）乙方逾期交货应按每逾期一天向甲方支付合同总金额的1‰违约金，逾期交货超过两个月视为乙方严重违约，甲方有权解除合同，乙方交纳的履约保证金不予退还。

（二）乙方交付的设备不符合合同约定，如甲方通知在更换期限之内不能更换的，每逾期一天应向甲方支付合同总金额1‰的违约金。

（三）甲方逾期付款，应按每逾期一天，向乙方支付合同总金额的万分之八的违约金。

七、不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗拒原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给双方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力因素消除后，双方应立即通过友好协商解决本合同的后续履行事宜。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，作如下第1、第3点处理：

1、由甲乙双方协商处理。

2、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

3、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

九、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

十、合同鉴证：招标机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

十一、组成本合同的文件包括：

（一）合同专用条款；

（二）乙方的开标一览表及投标分项报价表；

（三）中标通知书；

（四）设备技术参数和配置清单（必须与《投标文件》响应完全一致）；

（五）售后服务承诺函、产品授权书、产品注册证等甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方拥有最终的解释权。

十二、合同免责条款：乙方在医疗设备送货、安装、调试、培训期间出现人身伤害事件所带来的后果由乙方自行承担，与甲方无关。

十三、合同备案

本合同一式陆份，中文书写。甲方肆份、乙方、招标机构各执壹份。

甲方：海南省妇女儿童医学中心       乙方：

（盖章）                          （盖章）

法人代表(签章)：                   法人代表(签章)：

签约代表 ：                        签约代表：

二〇二四年       月     日         二〇二四年        月      日

招标机构：海南政采招投标有限公司

地址：海口市国贸路49号中衡大厦13楼A座

经办人：

二〇二四年	月	日

- 第五章   投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 1、投标函

海南政采招投标有限公司：

你们（项目编号: HNZC2024-029-004、地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目)     包招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

（1）我们郑重承诺：我们是符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的投标人，并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第77条的规定。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”第17条的规定，本投标文件的有效期为从开标截止日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（4）我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

（5）我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（6）如果我们中标，为执行合同，我们将按投标人须知有关要求提供必要的履约保证。

投标人名称：              （公章）

地址：            邮编：

电话：            传真：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

职务：

日期：

- 2、开标一览表

项目名称：地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目

项目编号（包号）：HNZC2024-029-004 （   包）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 型号 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 交货期 |
| 交货地点： 投标报价总计：¥ 人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

注:① 投标报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

②报价总计包含运费、税费、安装调试费等一切相关费用。

表内“序号”应与“用户需求书”中设备清单的“序号”一致

- 3、商务要求响应表

项目名称：地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目

项目编号（包号）：HNZC2024-029-004 （   包）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件第二章用户需求书中所有商务条款，并将所有商务要求列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投项目的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原商务要求条款描述 | 投标人商务要求条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人商务要求条款描述” 中列出所投项目的详细商务情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、招标文件无另行约定的，供应商商务要求条款存在正偏离的，视为响应采购需求，不另行加分。

6、招标文件要求提供相关证明材料的，需在上表中的“页码索引” 写明在投标文件中对应的起止页码。

- 4、技术要求响应表

项目名称：地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目

项目编号（包号）：HNZC2024-029-004 （   包）

说明：投标人必须仔细阅读招标文件第二章用户需求书中所有技术规范条款，并将所有技术规范条款列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件作废标处理。

| 序号 | 原技术规范条款描述 | 投标人技术规范条款描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范条款描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、招标文件无另行约定的，供应商技术规范条款存在正偏离的，视为响应采购需求，不另行加分。

6、招标文件要求提供相关证明材料的，需在上表中的“页码索引” 写明在投标文件中对应的起止页码。

- 5、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函：

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目编号: HNZC2024-029-004、地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目)     包的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件资格要求规定的具有独立承担民事责任的能力。

- 2.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。

5.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.同意此承诺书在政府采购相关信息发布平台公示，接受社会各界监督。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字或签章）：

日期：

- 6、具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章）

- 7、如投标人不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证或系统备案的二类医疗器械经营备案资料；（提供证书复印件，加盖公章）

- 8、所投货物属于二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证（除进口设备外），属于一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证。（提供证书复印件，加盖公章）；

- 9、必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。

- 10、政府采购活动前三年内无环保类行政处罚记录声明函

（采购人、采购代理机构）：

本公司声明如下：

本单位在参加（项目编号: HNZC2024-029-004、地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目)     包的政府采购活动前三年内，未有环保类行政处罚记录。若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字或签章）：

日期：    年  月  日

- 11、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致海南政采招投标有限公司：

兹授权：              先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2024-029-004、地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目）  包的政府采购活动。

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的公开招标采购活动，并负责一切投标文件的提供与确认，其签字或签章与我司公章具有相同的法律效力。有效期限：与招标文件中标注的投标有效期相同，自法定代表人签字或签章之日起生效。

被授权人：       （签字或签章） 联系电话：

职    务：                      身份证号码：

公司名称：        （公章）      营业执照号码：

法定代表人：      （签字或签章）联系电话：

职    务：                      身份证号码：

生效日期：20  年   月   日

附：法定代表人、被授权人身份证正反面

注：本授权书内容不得擅自修改。

- 12、投标人认为对其投标有利的其它书面材料。

- 13、所投货物为进口设备，投标人不是该设备制造商的，必须获得设备制造商或代理商针对本项目的直接授权并提供授权书。（适用于B包）

- 制造厂商授权书

海南政采招投标有限公司：

作为设在                     （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称）的                     （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                     （供应商名称和地址）用我厂制造的上述货物参加海南政采招投标有限公司组织的（项目编号:HNZC2024-029-004、地中海贫血防治中心实验室建设设备采购项目）  包的采购活动及后续的合同签署。

我们在此保证以合作人来约束自己，并为上述供应商就此次采购而提交的货物承担全部质量保证责任及按招标文件要求提供售后服务。

我方于      年    月    日签署本文，以此为证。

供应商名称：

出具授权书的制造厂家名称：

公   章：                       日   期：

注：1、授权出具单位如有内部格式授权书，可以按其格式出具，但必须包含上述格式文件的意思表达。

- 2、制造厂盖章可以为公章或授权专用章。

- 第六章  评审办法和程序

- 一、评标办法

- （一）评审规则

- 1.评标办法采用综合评分法。

- 2.综合评分法评标步骤：先进行初步评审，再进行技术、商务的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

- 3.综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个投标人的技术、商务状况，其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各投标人的总分，评分的算术平均值即为该投标人的合计得分。合计得分与投标报价分（投标报价的分值计算由招标人工作人员负责计算）相加得出综合得分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推，评标委员会推荐出一至三名中标候选人。

- （二）初步评审

1.采购人或者采购代理机构应当根据“资格审查表”对投标文件的资格进行评审，评标委员会根据“符合性审查表”对投标文件的符合性进行评审，只有对“资格审查表”和“符合性审查表”所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标内容，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

- 2.无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标

2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.3 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

2.5 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （三）详细评审

本项目采用如下综合打分法，总分为100分，具体打分方法如下：

项目评定标准及评分表见评审评分表

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权 重 | 70% | 30% |

1.价格占30分：将所有通过初步评审的投标报价中最低价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分。

2.整个项目的技术商务分占70分，具体由评委根据投标人的投标文件中《商务要求响应表》《技术要求响应表》及有关投标人的质量保证、售后服务说明等资料说明等情况打分。

其中价格评审按如下方法处理：

2.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 2.2 投标报价有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 2.2.1 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准

2.2.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.2.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价。

2.2.5 若投标人不同意以上修正，投标文件将视为无效。

- 附表1

- （HNZC2024-029-004）资格审查表

| 序号 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明复印件加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函 |  |  |  |
| 3 | 如投标人不是所投设备生产厂家的，属于三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，属于二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证或系统备案的二类医疗器械经营备案资料；（提供证书复印件，加盖公章） |  |  |  |
| 4 | 必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。 |  |  |  |
| 5 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有环保类行政处罚记录声明函 |  |  |  |
| 6 | 所投货物为进口设备，投标人不是该设备制造商的，必须获得设备制造商或代理商针对本项目的直接授权并提供授权书。（适用于B包） |  |  |  |
| 7 | 结 论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮。

审核人：                                       日期

- 附表2

- （HNZC2024-029-004）符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件递交情况 | 是否符合招标文件要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足60天 |  |  |  |
| 4 | 交付时间 | 是否满足招标文件要求 |  |  |  |
| 5 | 是否有重大偏离 | 是否满足招标文件用户需求书中带“★”的要求 |  |  |  |
| 6 | 对所投包号内所有的内容进行投标 | 对本项目所投包号内所有的内容进行投标 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 是否有其它无效报价认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审。

评委：                                       日期

- 附表3

- （HNZC2024-029-004）A包技术商务评分表

| 投标人及货物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 技术 因素 | 技术参数响应 | 完全满足招标文件第三章采购需求中第二项技术要求的得满分，不满足将相应扣分，分值扣完为止。 带▲号的指标满分12分，不满足每一项扣4分；其他指标满分34分，不满足每一项扣1.8分。 注(1)：投标人应根据所投产品的真实技术参数进行响应，提供虚假参数、伪造、变更或虚假响应者，按废标处理、并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。 注(2)：满足指的是符合或优于采购需求书中的技术参数要求，不满足指的是不具备此项技术参数或技术参数达不到采购清单中的产品的技术参数标准。 | 46 |
| 2 | 服务因素 | 供货保证措施 | 根据投标人提供的供货质量保证措施方案进行评价，供货质量保证措施方案应包含供货流程、到货安装、调试校验、验收及人员培训等内容。 方案内容详细完整、思路清晰、结构合理、易于落实得8分。 方案内容完整、思路比较清晰、可行性一般得5分； 方案内容不完整、条理不清、可行性差得1分。 无方案得0分。 | 8 |
|  |  | 售后服务响应时间方案 | 根据投标人提供的售后服务响应时间方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 备品备件情况及供应方案 | 根据投标人提供的备品备件情况及供应方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 售后培训方案 | 根据投标人提供的售后培训方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 应急保障方案 | 根据投标人提供的应急保障方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
| 3 | 投标报价 |  | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |
| 4 | 评比总得分 |  |  | 100 |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

- （HNZC2024-029-004）B包技术商务评分表

| 投标人及货物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 技术 因素 | 技术参数响应 | 完全满足招标文件第三章采购需求中第二项技术要求的得满分，不满足将相应扣分，分值扣完为止。 带▲号的指标满分 16分，不满足每一项扣2分；其他指标满分30分，不满足每一项扣 0.44分。 注(1)：投标人应根据所投产品的真实技术参数进行响应，提供虚假参数、伪造、变更或虚假响应者，按废标处理、并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。 注(2)：满足指的是符合或优于采购需求书中的技术参数要求，不满足指的是不具备此项技术参数或技术参数达不到采购清单中的产品的技术参数标准。 | 46 |
| 2 | 服务因素 | 供货保证措施 | 根据投标人提供的供货质量保证措施方案进行评价，供货质量保证措施方案应包含供货流程、到货安装、调试校验、验收及人员培训等内容。 方案内容详细完整、思路清晰、结构合理、易于落实得8分。 方案内容完整、思路比较清晰、可行性一般得5分； 方案内容不完整、条理不清、可行性差得1分。 无方案得0分。 | 8 |
|  |  | 售后服务响应时间方案 | 根据投标人提供的售后服务响应时间方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 备品备件情况及供应方案 | 根据投标人提供的备品备件情况及供应方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 售后培训方案 | 根据投标人提供的售后培训方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 应急保障方案 | 根据投标人提供的应急保障方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
| 3 | 投标报价 |  | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |
| 4 | 评比总得分 |  |  | 100 |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。

- （HNZC2024-029-004）C包技术商务评分表

| 投标人及货物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 技术 因素 | 技术参数响应 | 完全满足招标文件第三章采购需求中第二项技术要求的得满分，不满足将相应扣分，分值扣完为止。 带▲号的指标满分18分，不满足每一项扣3分；其他指标满分28分，不满足每一项扣0.94分。 注(1)：投标人应根据所投产品的真实技术参数进行响应，提供虚假参数、伪造、变更或虚假响应者，按废标处理、并将上报政府采购主管部门进行严肃处理。 注(2)：满足指的是符合或优于采购需求书中的技术参数要求，不满足指的是不具备此项技术参数或技术参数达不到采购清单中的产品的技术参数标准。 | 46 |
| 2 | 服务因素 | 供货保证措施 | 根据投标人提供的供货质量保证措施方案进行评价，供货质量保证措施方案应包含供货流程、到货安装、调试校验、验收及人员培训等内容。 方案内容详细完整、思路清晰、结构合理、易于落实得8分。 方案内容完整、思路比较清晰、可行性一般得5分； 方案内容不完整、条理不清、可行性差得1分。 无方案得0分。 | 8 |
|  |  | 售后服务响应时间方案 | 根据投标人提供的售后服务响应时间方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 备品备件情况及供应方案 | 根据投标人提供的备品备件情况及供应方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 售后培训方案 | 根据投标人提供的售后培训方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
|  |  | 应急保障方案 | 根据投标人提供的应急保障方案进行评价： 内容完整，方案科学合理、详细具体、有针对性、可行性强的，得4分； 内容完整，方案科学合理、有一定针对性、具有可行性的，得2分； 内容基本完整，方案基本合理、针对性差、基本可行性弱的，得1分； 内容不完整，方案不合理，表述混乱、缺乏可行性的，得0分。 注：若采购需求已载明要求的，应不低于采购需求的要求；若采购需求未载明要求的，投标人应根据自身实际情况并结合招标文件相关要求，提供相应的方案（格式自拟）。 | 4 |
| 3 | 投标报价 |  | 报价得分=（评标基准价/价格扣除后的投标报价）*100*报价分值权重；评标基准价等于有效投标单位中价格扣除后报价的最小值。 | 30 |
| 4 | 评比总得分 |  |  | 100 |

为了便于评委对投标文件内容的审核，投标人可针对本投标文件第六章中“技术商务评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在投标文件中的页码。